Дом здравља Жабаљ, 21230 Жабаљ, Николе Тесле бр. 66

Телефон: 021/831-054, факс: 021/831-046, e-mail: dzzabalj@axpan.net

ПИБ: 100647845, Матични број: 08062463, Жиро-рачун: 840-451661-41

Број: 331-6

Дана: 09.05.2017.

ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације

Обавештавају се сви потенцијални понуђачи да се конкурсна документација за ЈНМВ 6/2017 - набавка апарата за офталмологију – Ауто кераторефрактометар, објављена на интернет страници Дома здравља Жабаљ и Порталу јавних набавки мења на следећи начин:

1. Табела техничке спецификације мења се у ставкама 1, 8 и 13, па у складу са изменама табела изгледа на следећи начин:

3. 	ВРСТА, ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА,РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА

  - Врста добра: МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА

|  | ЗАХТЕВ | ДА | НЕ | НАПОМЕНЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | АУТО КЕРАТОРЕФРАКТОМЕТАР | навести: тип, модел, произвођача |  |  |
| 1 | Широк мерни опсег -Сфера -30 ~ +25Д (0,01/0,12/0,25Д) -Цилиндар 0~±12Д (0,01/0,12/0,25Д) -Оса 1~180 степени |  |  |  |
| 2 | Радиус рожњаче 5,0~10,0мм (0,01мм степ) |  |  |  |
| 3 | Преломна моћ 33,75~67,5Д корак (0,01/0, 12/0,25 Д) |  |  |  |
| 4 | Астигматизам 0~±10Д |  |  |  |
| 5 | Опсег мерења рожњаче центар 2,8мм периферно 7,0мм |  |  |  |
| 6 | Минимални пречник пупиле 2,2мм |  |  |  |
| 7 | Дисплеј покретни 5,7 inch LCDдисплеј (колор) |  |  |  |
| 8 | Vertex 0,12,13.5,15mm |  |  |  |
| 9 | Уграђени термални штампач са папиром |  |  |  |
| 10 | Напајање АЦ 100-240V, 50/60Hz |  |  |  |
| 11 | Померљива дистанца напред-назад ±17мм, лево-десно ±43мм, горе-доле ±17мм |  |  |  |
| 12 | Померљива дистанца наслона браде 30± |  |  |  |
| 13 | Пупиларна дистанца 10~85мм (1мм степ) |  |  |  |

М.П.		              Понуђач

__________________________

( потпис одговорног лица)

Дом здравља Жабаљ

Комисија за јавне набавке